## Slide 1: 第四次新人週報

## Slide 2: 主旨
PM準備用品
周保養執行程序(硬體&阻抗確認)：GSD-100
周保養執行程序(硬體&阻抗確認)：GSD-200
周保養執行程序(硬體&阻抗確認)：E500
兩周心得

## Slide 3: PM準備用品
H2O2
IPA
無塵小白布
夾鏈袋
Low vacuum
警示牌
手套及防酸手套

## Slide 4: 周保養執行程序(硬體&阻抗確認)：GSD-100
降溫
1. 把GAS、SOURCE V、EXTRACTION KV、ANALYSIS A、ACCELERATION KV、MAGNET A、ARC A和V、SUPPRESSION KV 降至0
2. 關閉 GAS、EXTRACTION、ACCELERATION
3. 把CONTROL POWER和SOURCE POWER關掉

## Slide 5
破真空
1. 把IG1切換成CG1
2.關閉V1、V2、V3
3.關閉V6、V7(防止V2有漏)
4.關閉V23、V24
5.關閉V5再關閉P1TURBO，直到P1停止再通N2做PURGE抽
6.開V8降至100mT，關閉V8，開啟V20通N2，循環3次以上

## Slide 6
拆除氣管(需用兩支板手，以防頭被扭變形)、正負電極、地線、導線、水管快接頭(最後再拆水路可幫助冷卻)
把SOURCE HEAD移往抽氣台車

## Slide 7
拆除SOURCE HEAD後可盡快用LOW VACUUM西殘餘氣體
將FLANGE拆下後，卸除ELECTRODE，更換絕緣套及ELECTRODE
裝上集氣罩及LOW VACUUM，戴上防酸手套用H2O2擦拭BUSHING的COATING，在集氣罩內用夾鏈袋包起手套及小白布
再用IPA擦拭一遍，一樣也用夾鏈袋包起
待LOW VACUUM抽著揮發氣體時，可去台車清理 SOURCE CAN的O-RING

## Slide 8
1.在會接觸ORING的面擦拭IPA，之後再裝回SOURCE CAN 及SOURCE HEAD (上機前再量測看看電阻)
2. 確認O-RING後接上氣管、正負電極、地線、導線、水管快接頭

## Slide 9
建真空
打開V8抽SOURCE CHAMBER，途中可用PURGE抽加速排除水氣直至CG1<150mT
關V8，開V12並打開P1 TURBO，使 TURBO轉至NORMAL (因未開V8，CHAMBER會回壓，因此要輪流開關V8及V12)
待P1轉至NORMAL，IG1<150mT，即可把V8、V12同時開啟
再開啟V5、V6、V7、V1、V2、V3

## Slide 10: 周保養執行程序(硬體&阻抗確認)：GSD-200
降溫
1. 把GAS、SOURCE V、EXTRACTION KV、ANALYSIS A、ACCELERATION KV、MAGNET A、ARC A和V、SUPPRESSION KV 降至0
2. 關閉 GAS、EXTRACTION、ACCELERATION
3. 把CONTROL POWER和SOURCE POWER關掉

## Slide 11
破真空
1.關閉CG1、CG3、CG5
2.關閉V1、V2、V3
3.關閉V6、V7(防止V2有漏)
4.關閉V23、V24(防止V3有漏)
5.關閉V5再關閉P1TURBO，直到P1停止再通N2做PURGE抽
6.開V8降至100mT，關閉V8，開啟V20通N2，循環3次以上

## Slide 12
拆除氣管(需用兩支板手)、左邊通電極的金屬、正負電極、地線、水管快接頭(最後再拆水路可幫助冷卻)
把SOURCE HEAD移往抽氣台車
拆除FLANGE一併拿至抽氣台車

## Slide 13
拆除FLANGE後可裝上集氣罩，以免裡面殘留氣體，接著拆除ELECTRODE
FLANGE用小白布擦拭石墨表面即可，ORING取下用IPA擦拭再裝回去

## Slide 14
將機台隔板卸下
可先將ELECTRODE位置調至最小，較易抬出
把電路板上的光纖、電線、水路拆除，卸下電路板，再用特殊的六角板手轉螺絲，方能抬出ELECTRODE(若力氣較小的話，可使用幫忙支撐的螺絲)

## Slide 15
將馬達齒輪和ELECTRODE齒輪逆時針轉至最底，再將ELESTRODE齒輪鬆半圈，並套上滑鍊，將ELECTRODE導線盡量貼近，以防SHORT到SOURCE
噴砂完後裝上ELECTRODE鎖上，以IPA擦拭ORING面，再裝上PCB板，這時可以先用電腦調整前後確認是否會動及SHORT到CHAMBER，確認不會後即可裝上機台側板
此處取下鐵片噴砂

## Slide 16
用戴上防酸手套用H2O2擦拭BUSHING的COATING，在集氣罩內用夾鏈袋包起手套及小白布
再用IPA擦拭一遍，一樣也用夾鏈袋包起
待氣體揮發後即可拆除集氣罩，裝回FLANGE及SOURCE HEAD(確認電阻及擦拭上IPA)

## Slide 17
一樣確認O-ring後接上氣管、正負電極、地線、水管快接頭
鎖上左邊通電極的金屬時要注意使中間尖端朝外，以免早成ARCING

## Slide 18
建真空
打開V8抽SOURCE CHAMBER，途中可用PURGE抽加速排除水氣直至CG1<150MT
關V8，開V12並打開P1 TURBO，使 TURBO轉至NORMAL (因未開V8，CHAMBER會回壓，因此要輪流開關V8及V12)
待P1轉至NORMAL，IG1<150MT，即可把V8、V12同時開啟
再開啟V5、V6、V7、V1、V2、V3，把CG1、CG2、CG3切回IG1、IG2、IG3

## Slide 19: 周保養執行程序(硬體&阻抗確認)：E500
降溫
將ARC、GAS、FIL、MAG、EXT降至0並OFF掉， SETUP SUPPRESSION & FOCUS SUPPRESSION OFF掉
BEAMLINE頁ACC降至0並OFF掉，AMU、Q1、Q2、DEF、MAGNET OFF掉
BEAMSCAN的SUPPRESSION OFF掉
將faraday Initial

## Slide 20
破真空
1.關閉 HIGH VACUUM VALVE
2.關閉 ISO VALVE
3.關閉 GAS VALVE
4.關閉 BEAM LINE FORELINE
5.關閉 SOURCE FORELINE
6.關閉 BEAM LINE TURBO
7.關閉SOURE TURBO
8.按下UNABLE HIGH VOLTAGE

## Slide 21
確認TURBO已停止運轉
打開氣閥門(代表氣閥目前關閉)，關閉氣閥

## Slide 22
將抽廢氣管取下，LOW VACUUM裝至右上方，拆除燈絲通電線、水管(用小白布接著，先拆下IN再拆上OUT)、氣管，待氣管處已無吸力後，即可取下SOURCE HEAD放置抽氣台車
接著蓋回板子卸除ELECTRODE

## Slide 23
卸除ELECTROSE上的排線及導線，並更換ELECTRODE上之石墨、及INSULATOR
以LOW VACUUM吸附CHAMBER的PEELING
裝上ELECTRODE可操控電腦確認是否正常運作

## Slide 24
1. 之後卸除地線、導線，將外殼取下平放至於PUMP上方，鎖上集氣罩並插上LOW VACUUM
2. 戴上防酸手套用H2O2擦拭BUSHING的COATING，在集氣罩內用夾鏈袋包起手套及小白布
3. 再用IPA擦拭一遍，一樣也用夾鏈袋包起
4. 待LOW VACUUM抽著揮發氣體時，可去台車清理 FLANGE，將ORING取下以H2O2及IPA、菜瓜布清洗乾淨
5.待氣體揮發，以IPA擦拭ORING再上GREASE並裝回FLANGE

## Slide 25
FLANGE清潔乾淨後，卸下集氣罩，以IPA擦拭ORING面並鎖回BUSHING上
鎖上導線及地線，以IPA擦拭SOURC HEAD ORING面，確認其電阻值後再放上CHAMBER，確認氣管ORING並鎖上，插入燈絲電線、快接水管(先插上OUT在插下IN)及廢氣管，將外殼蓋上
開啟氣閥並關閉氣閥門

## Slide 26
建真空
打開SOURCE TURBO 並開啟BEAM LINE FORELINE
點選AUTO VAC 再點選中間PUMP
至機台後方確認BEAMLINE TURBO CONTROL並按下STOP使其開啟
按下STOP AUTO點方向鍵，輸入SOURCE-FORLINE ON RUN 或 BEAMLINE-FORLINE ON RUN 使兩個TURBO同時加速
待加速完成後可開啟V2、 HIGH VACUUM VALVE
最後按下HIGH VOLTAGE ON

## Slide 27: 兩周心得
在建真空時還是會有記錯導致步驟錯誤的時候，TUNE BEAM時也仍很不熟練，需要再多加練習或是多問學長們，也希望邊看筆記邊調的速度能加快一點，這周有做到VIISION的CHAMBER PM，在打開CHAMBER時的味道真的非常刺鼻，可想而知對身體多少有害，下次可能要再用LOW VACUUM抽久一點。

## Slide 28: 學習進度